电磁流量计介质电导率对测量的影响

现在，电磁流量计转换器的输入阻抗已经进步了很多，导电性液体时基本不会由于介质电导率的变化而引起误差，但对于一定的转换器输入阻抗，被测介质的电导率有一个下限值min，不能低于此下限值.

当变送器与转换器连接在一起时，这部门外电路就与转换器输入阻抗相并联而成为变送器的负载．当被测介质的电导率很大时，外电路的电阻较小，达时无论转换器的输入阻抗有多高，并联的结果将取决于这部门液体外电路，从而减小变送器与转换器之间的传输精度。

被测介质的电导率太大也是不答应的。例如当电导率超过10－1（S／cm）左右时，就会降低流量信号，改变指示值，即指示流量值小于实际流量值．这是由于在电磁流量变送器中，磁场为有限长，被测的导电液体只有流过有限磁场时，才能产生感生电动势e．所以，代表流量信号的感生电动势e是磁场部门的导电液体切割磁力线的结果，磁场两端以外的导电液体没有对e作出任何贡献．相反，因为它们也是和两个电极连通的，故也就构成了一部门外电路。

所以，对一个电磁流量计、明渠流量计来说，不受介质电导率影响是有一定范围的，被测介质电导串既不能太大，也不能太小。跟着电子技术的发展，转换器输入阻抗的进步，必将可以降低被测介质电导率的下限.