小口径(小流量)液体流量计传感器是一种精密流量测量仪表，与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的传感器可以应用于制药行业。

结构为防爆设计，可以显示流量总量，瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池，单功能积算表电池使用寿命可达5年以上，多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。

小口径(小流量)液体流量计可以显示的流量单位众多，有立方米，加仑，升，标准立方米，标准升等，可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿，对压力和温度参数变化不大的场合，可使用该仪表进行固定补偿积算。

小口径(小流量)液体流量计选型表:

| 型号 |  | 规格代号 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LW |  |  |  | 涡轮流量仪表 |
|  | G |  |  | 传感器 |
|  |  | Q |  | 气体 |
|  |  | Y |  | 液体 |
| 公称通径 |  |  | -2 | 2mm(管螺纹G3/8″) |
|  |  |  | -4 | 4mm(管螺纹G1/2″) |
|  |  |  | -6 | 6mm(管螺纹G1/2″) |
|  |  |  | -10 | 10mm(管螺纹G1/2″) |
|  |  |  | -15 | 15mm(管螺纹G1″) |
|  |  |  | -25 | 25mm(管螺纹G11/4″) |
|  |  |  | -40 | 40mm(法兰型) |
|  |  |  | -50 | 50mm(法兰型) |
|  |  |  | -80 | 80mm(法兰型) |
|  |  |  | -100 | 100mm(法兰型) |
|  |  |  | -150 | 150mm(法兰型) |
|  |  |  | -200 | 200mm(法兰型或者插入式) |
|  |  |  | -250 | 250mm(法兰型或者插入式) |
|  |  |  | -300 | 300mm(法兰型或者插入式) |
| 精度等级 |  |  | A | 精度1％ |
|  |  |  | B | 精度0.5％ |
|  |  |  | C | 精度0.2％ |
| 信号输出 |  |  | M | 一体化液晶显示并带4~20mA电流输出 |
|  |  |  | J | 配套流量积算仪分体显示 |
|  |  |  | S | 配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA |
|  |  |  | I | 4~20mA电流输出 |
|  |  |  | T | 一体化液晶显示 |
|  |  |  | P | 脉冲输出 |
| 公称压力 |  |  | C1 | PN1.6MPa |
|  |  |  | C2 | PN2.5MPa |
|  |  |  | C3 | PN4.0MPa |
|  |  |  | C4 | PN6.3MPa |
|  |  |  | C5 | PN16MPa |
|  |  |  | C6 | PN25MPa |
|  |  |  | C7 | PN40MPa |
| 防爆要求 |  |  | /NE | 不防爆 |
|  |  |  | /EX | 防爆等级dⅡBT4 |
| 温度要求 |  |  | /NE | 常温 |
|  |  |  | /HE | 120℃≥高温≥150℃ |
| 其它要求 |  |  | /□ | 在订货时注明 |

小口径(小流量)液体流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏，安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计，广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用，且无纤维、颗粒等杂质，工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体，对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体，可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套，还可以进行定量控制、超量报警等，是流量计量和节能的理想仪表。

小口径(小流量)液体流量计产品特点:

高精确度，一般可达±1%R、±0.5%R，高精度型可达±0.2%R

重复性好，短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性，如经常校准或在线校准可得到极高的精确度，在贸易结算中是优先选用的流量计

输出脉冲频率信号，适于总量计量及与计算机连接，无零点漂移，抗干扰能力强

可获得很高的频率信号（3-4kHz），信号分辨力强

范围度宽，中大口径可达1:20，小口径为1:10

结构紧凑轻巧，安装维护方便，流通能力大

适用高压测量，仪表表体上不必开孔，易制成高压型仪表

专用型传感器类型多，可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器，例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等

可制成插入型，适用于大口径测量，压力损失小，价格低，可不断流取出，安装维护方便

基本参数与技术性能:

仪表口径及连接方式; 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接. （15、20、25、32、40）50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接. 精度等级; ±1%R、±0.5%R. 量程比; 1:10；1:15；1:20. 仪表材质; 304不锈钢、316（L）不锈钢等. 被测介质温度（℃）; -20～＋120℃. 环境条件; 温度－10～+55℃，相对湿度5%～90%，大气压力86～106Kpa. 输出信号; 脉冲频率信号，低电平≤0.8V 高电平≥8V. 供电电源; +12VDC 、+24VDC（可选）. 信号传输线; STVPV3×0.3（三线制）. 传输距离; ≤1000m. 信号线接口; 豪斯曼接头. 防爆等级; 非防爆产品. 防护等级; IP65.

测量范围及工作压力：表2

| 仪表口径（mm） | 正常流量范围（m3/h） | 扩展流量范围（m3/h） | 常规耐受压力（MPa） | 特制耐压等级（MPa）（法兰连接方式） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 4 | 0.04～0.25 | 0.04～0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 6 | 0.1～0.6 | 0.06～0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 10 | 0.2～1.2 | 0.15～1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 15 | 0.6～6 | 0.4～8 | 6.3、2.5（法兰） | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 20 | 0.8～8 | 0.45～9 | 6.3、2.5（法兰） | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 25 | 1～10 | 0.5～10 | 6.3、2.5（法兰） | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 32 | 1.5～15 | 0.8～15 | 6.3、2.5（法兰） | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 40 | 2～20 | 1～20 | 6.3、2.5（法兰） | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 50 | 4～40 | 2～40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 65 | 7～70 | 4～70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 80 | 10～100 | 5～100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 100 | 20～200 | 10～200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 125 | 25～250 | 13～250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
| DN 150 | 30～300 | 15～300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
| DN 200 | 80～800 | 40～800 | 1.6 | 2.5、4.0 |