名称: 硬质泡沫吸水率测定仪  硬质泡沫吸水率测试仪  硬质泡沫塑料吸水率测定仪

其他名称：

型号：XSP

荣计达产品编号：JN17

- 产品简介：
是根据**标准GB8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。具有使用简单、**度高的特点，可被广泛使用于制造、科技的硬质泡沫塑料吸水率测试。

二，系统组成： 
硬质泡沫塑料吸水率测试系统是由：硬质泡沫塑料吸水率测试计算软件、试样装载专用网笼、测试样品水箱、硬质泡沫塑料质量测量仪、试样专用切片器、玻璃载片等六大部分组成。

三，技术参数：
★称量范围：5000g   测量精度：0.01g
★溢流箱规格：φ200*215mm
★网笼尺寸：Φ200*250mm 
★电压：200V
★外形尺寸：1000*600*800mm
★切片厚度0.1-0.4mm可调
★泡孔φ测试仪：*小计算孔径：0.1mm

四，使用方法：
★被测物尺寸：长度 150MM、宽度150mm、厚度 75mm；休积大于500cm3；
★环境温度：23±2℃      环境湿度：50±5﹪
★泡水液：蒸馏后至少放置 48小时的蒸馏水；
★将硬质泡沫切割成长 150MM宽 150毫米厚 75mm的正方形被测物。
★将试样放于天平上，称量干燥后的试样重量（m1），准确至 0.1g，并记录。
★悬挂网笼浸入蒸馏水中，除去悬挂网笼表层气泡，挂于天平的下称钩上，称其表现重量（m2），准确至 0.1g，并记录下来，记住后将悬挂网笼取下。
★将悬挂网笼2边套筒上的2个固定螺钉分别拧松，再将试样安放圆盘上并居中；将压棒下调压住试样，压棒2端紧扣试样，并旋紧2边套筒上的两个固定螺钉。
★将安装好试样的悬挂网笼重新浸入蒸馏水中，用软毛刷跟搅拌除去悬挂网笼和硬质泡沫表层气泡。
★浸泡96小时后，将盛有试样的悬挂网笼挂于天平下称钩上，称量其表现质量（m3），准确至0.1g，并记住下来 。

硬质泡沫吸水率测定仪切片器使用说明
硬质泡沫试样切片器是硬质泡沫塑料吸水率的一部分。
硬质泡沫试样切片器其主要结构有样品安放槽，样品厚度调节器，样品加紧螺丝，样品放置调节器的作用是：安放样品，并调节样品切片厚度。

♦切片器技术参数：
1，切片器*小切片厚度：0.01-0.04mm,
2，试样尺寸：50*50*100mm
3，外形尺寸：150*150*130mm,
4，有效行程：25mm
5，整体重量：11KG 

♦使用方法：
1，将试件厚度调节器调节到25mm刻度处，松开样品加紧螺丝，将试件尺寸为50*50的样件放入安放槽内，旋紧样品夹紧螺丝压紧试件。
2，用切片刀沿切样器平台表面将多余的样品切除，为确保样品上部平整，可用切片厚度调节器调节出0.3mm，用切片刀将样品齐边。
3切片厚度调节器调节出所需切片厚度（顺时针为挤出样品，逆时针为样品退回样品安放槽），但应加上刀刃的厚度，切片刀刃厚度约为0.15-0.2mm，例如：切0.1mm厚度时应旋出0.3mm左右，再用切片机进行切片。