重要安全说明

- 请仔细阅读使用说明书的全部内容，并妥善保管好使用说明书备用。

- 遵循所有的警告信息和产品上电源的标识。

- 在清洁本产品之前，请将电源插头拔下，特殊件的清洗请按使用说明书指定的清洗剂清洗。

- 使用本产品前必须把所有包装除去，否则会对产品的使用产生不良影响。

- 只能使用随机提供的电缆线。

- 确认电源插座或闸刀开关的电气参数符合本产品的要求。

- 本产品供电电源不得与其它大功率用电设备共用一相电路。

- 严禁带电拆卸本产品。

- 工作时，高温炉外壳温度高，请勿触摸，小心烫伤。

- 若长时间不使用本产品，必须切断仪器的所有电源。

- 仪器温度未降至室温，不能罩盖仪器。

- 严禁将易燃易爆等危险品及强酸强碱腐蚀性的物品放置在仪器上面或仪器附近。

- 严禁将盛有液体的容器放在仪器上面。

- 移动本产品时务必小心，注意人身和设备安全。

- 若在有效保修期内（见产品保修卡）产品出现故障，请勿自行修理或交由本公司未授权的维修人员修理，以免丧失您的保修权利。

- 若需要维修产品请与我公司联系，以便使用原厂零件，保证产品性能。

# 目   录

第一章　产品概述	1

适用范围	1

性能特点	1

使用条件及用户自备材料	1

第二章 主要技术指标	2

第三章 仪器组成及工作原理	2

仪器组成	2

工作原理	2

第四章 安装方法	3

开箱验收	3

计算机、打印机安装	3

仪器主机安装	3

控制程序的安装	3

第五章 软件的使用说明	3

控制程序的启动	3

用户登陆	4

主界面功能介绍	4

菜单介绍	5

第六章 试验操作流程及说明	10

试验前的准备	10

称样过程	11

水分实验过程	12

灰分实验过程	13

挥发分实验过程	14

水分＋灰分实验	14

水分＋挥发分＋灰分实验	15

水分实验	15

挥发分实验	16

灰分实验	16

第七章  开箱验收规则与搬运、贮存	17

开箱验收规则	17

搬运与贮存的规定	17

第八章 产品成套性与开箱验收	17

成套性及开箱验收	..17

# 第一章　产品概述

## 适用范围

HKGF-3000型红外快速煤质分析仪，适用于煤炭、电力、冶金、商检、环保、造纸、化工、科研、质检、学校等行业和部门。用于批量测定煤炭、焦碳等物质中的水分、灰分、挥发分，计算固定碳，并可根据经验公式计算发热量、氢值（估算）。

## 性能特点

- 高度自动化：放入样品后，只需点击几下鼠标即可自动完成测试并打印结果，操作简单。

- 测试准确：经过对二十多个标准煤样的测试，其结果均准确无误；与国标方法作对比试验，测试精度符合要求；

- 效率高：

快速法：19个样的水分、灰分、挥发分180min。

- 水分、灰分、挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定。

## 使用条件及用户自备材料

- 环境温度：5℃～40℃。

- 相对湿度：≤85％。

- 周围无强烈振动、灰尘、强电磁干扰、腐蚀性气体。

- 用户应有合适的工作台面（最好是平整的水泥台面，因为实验过程中仪器不能晃动），以便放置仪器，工作台面需（宽）700mm×（长）2500mm。

- 自备煤样：空气干燥煤样，粒度小于0.2mm。

- 标准煤样。

- 氧气瓶、氮气瓶。

- 电源：220V±10%，50A。

# 第二章 主要技术指标

- 功率：

分析仪：220±22V、50±1Hz、40A（最大）、小于5kw

计算机：220±22V、50±1Hz、小于500w

- 气体要求：

氧气：纯度99.5%、减压后压力0.25Mpa

氮气：纯度99.5%、减压后压力0.25Mpa

减压器：高端0—25Mpa；低端0—0.4Mpa

- 环境要求

- 坩埚数量： 20个，一次可测试19个试样

- 试样质量：

水分、灰分样品0.6000—1.1000g（质量可调节）

- 炉温范围：室温—1000℃

- 分析精度：满足GB/T212—2001《煤的工业分析》标准要求

- 外形尺寸：

605mm×605mm×630mm

- 重量：

约95kg

- 测试速度：

快速法：19个样的水分、灰分、挥发分180min。

- 水分、灰分、挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定。

# 第三章 仪器组成及工作原理

## 仪器组成

仪器工业分析仪主机（内置电子天平）、计算机、打印机组成。

电子天平：

量程：0~220g

感量：0.0001g

## 工作原理

本产品是根据GB/T212－2001煤的工业分析原理设计的，样品在一定温度和时间下自动称取样品质量，根据样品的剩余质量计算水分、挥发分、灰分，固定碳，同时储存、打印测定结果。用户可选择经典、快速、自定义方法测试样品。并可对样品的水分、灰分、挥发分任意组合测定。

# 第四章 安装方法

## 开箱验收

用户在收到本公司发运的产品后应按开箱验收规则和装箱单进行开箱验收。由用户按装箱单清点仪器和配件。

## 计算机、打印机安装

按照相应的说明书或安装手册进行。

## 仪器主机安装

从包装箱内取出主机，连接电源和信号线即可（相应的安装及调整由本公司调试人员完成）。

## 控制程序的安装

将“HKGF-3000型红外快速煤质分析仪”安装程序光盘插入光驱。打开“我的电脑”，打开光盘所在的驱动器，点击“setup”图标启动安装程序，按照提示即可将“HKGF-3000型红外快速煤质分析仪”控制程序安装到计算机中。

# 第五章 软件的使用说明

## 控制程序的启动

- 开机进入Windows操作系统。

- 用鼠标点击“开始”菜单的“程序”子菜单中的“工业分析”图标，即可启动HKGF-3000型红外快速煤质分析仪程序，欢迎界面如下图：几秒钟后欢迎界面将飞出屏幕，显示用户登陆界面。

## 用户登陆       界面如下图：

选择用户名（用户名的设置见用户管理），输入用户密码，单击“确认”，如密码正确将进入测试系统主界面，用户名将做为化验员使用，否则重新输入。

## 主界面功能介绍

主界面如下图：

## 菜单介绍

启动方法：点击主界面菜单或快捷按纽的相应项目。如“仪器测试”点击主界面菜单的仪器测试或快捷按纽的仪器测试启动

    - 仪器测试

用于自定义水分和灰分的时间、温度设置。

    - 数据处理

点击主界面菜单的“数据处理”下的“历史数据处理”或快捷按纽的“数据处理”启动，用于查询、删除、打印历史数据结果。

      - 自动编号规则

年四位，月两位，日两位，样品在该日内的序号两位。如2005010101表示2005年1月1日的第一个样品。

      - 数据浏览

在数据查询、处理窗口的表格中查看实验数据，如有“◄”、“►”、“▲”和“▼”可点击浏览显示的全部数据。

      - 数据查询

数据查询有三种条件：

      - 按日期查询：选择该条件只需在“按日期查询”前的“□”上点击打上对号，不选择在“按日期查询”前的“□”上点击取消对号。有六种限定条件可供选择（等于、大于、小于、大于等于、小于等于、介于两者之间）。点击“▼”选择限定条件，点击“日期选择”按纽选择要查询的日期，然后点击“查询”按纽，表格中将显示符合条件的实验数据。例如要查询大于2004年5月1日的数据，点击“按日期查询”前的“□”使其为选中状态，点击“▼”选择限定条件为“大于”， 点击“日期选择”按纽选择2004年5月1日，点击“查询”按纽，表格中将显示2004年5月1日以后的实验数据。再例如查询介于2004年5月1日和2004年12月31日的数据，点击“按日期查询”前的“□”使其为选中状态，点击“▼”选择限定条件为“介于两者之间”， 点击日期1的“日期选择”按纽选择2004年5月1日，点击日期2的“日期选择”按纽选择2005年12月31日，点击“查询”按纽，表格中将显示介于2004年5月1日和2004年12月31日的数据。

      - 按自动编号查询：选择该条件只需在“按自动编号查询”前的“□”上点击打上对号，不选择在“按自动编号查询”前的“□”上点击取消对号。有六种限定条件可供选择（等于、大于、小于、大于等于、小于等于、介于两者之间）。点击“▼”选择限定条件，在“自动编号”中输入要查询的自动编号，然后点击“查询”按纽，表格中将显示符合条件的实验数据。例如要查询大于2004050101的数据，点击“按自动编号查询”前的“□”使其为选中状态，点击“▼”选择限定条件为“大于”， 在自动编号1中输入2004050101，点击“查询”按纽，表格中将显示2004050101以后的实验数据。再例如查询介于2004050101和2004123101之间的数据，点击“按自动编号查询”前的“□”使其为选中状态，点击“▼”选择限定条件为“介于两者之间”，在自动编号1中输入2004050101，在自动编号2中输入2004123101，点击“查询”按纽，表格中将显示介于2004050101和2004123101之间的数据。

      - 按样品编号查询：选择该条件只需在“按样品编号查询”前的“□”上点击打上对号，不选择在“按样品编号查询”前的“□”上点击取消对号。查询分为“精确查询”和“模糊查询”选中操作为在“精确查询”或“模糊查询”前的“○”上点击变成“☉”，然后点击“查询”按纽，表格中将显示符合条件的实验数据。例如要查询样品编号为“A01”的数据：点击“按样品编号查询”前的“□”使其为选中状态，点击“精确查询”前的“○”使其变成“☉” 点击“查询”按纽，表格中将显示样品编号为“A01”的数据的实验数据。再例如要查询样品编号包含“A01”的数据：点击“按样品编号查询”前的“□”使其为选中状态，点击“模糊查询”前的“○”使其变成“☉” 点击“查询”按纽，表格中将显示样品编号包含“A01”的数据的实验数据。

      - 三种条件可任意组合：如要进行以上三种条件中两种条件或三种条件的组合查询，则按照上述操作进行，选中其中所要的条件即可。例如查询大于2004年5月1日并且样品编号为“A01”的数据，则按照“1”和“3”中所述的操作方法操作选中相应的查询条件，然后点击“查询”按纽，表格中将显示符合条件的实验数据。

      - 数据删除

使用数据查询功能查询符合删除条件的实验数据，点击“删除”按纽，程序提示“是”、“否”删除，选择“是”将删除表格中显示的全部数据，选择“否”不删除数据。由于删除功能是删除符合条件的成批数据，一定要慎重使用该项功能！

      - 数据打印

使用数据查询功能查询符合打印条件的实验数据，点击“打印”按纽，显示预览窗口，点击预览窗口左上角的打印机图标，如打印机正常并且有纸，将打印结果。

    - 发热量、氢计算

点击主界面菜单的“数据处理”下的“发热量、氢计算”启动，输入灰分等数据点击“计算”按纽，将根据经验公式计算发热量、氢值。

    - 单位设置

点击主界面菜单的“单位信息”下的“单位设置” 或快捷按纽的“用户信息”启动，保存单位名称。打印报表时使用。

    - 用户信息

点击主界面菜单的“单位信息”下的“用户管理”启动，用于添加、删除用户、修改用户密码。

    - 退出系统

点击主界面菜单的“退出系统”、快捷按纽的“退出系统”或主界面右上角的“×”（关闭按纽），提示“是”、“否”关闭系统，选择“是”退出测试系统。

    - 实验项目设置

      - 设置项目

程序主界面的测试项目区包含“测试物质”、“水分测试方法”、“灰分测试方法”三个下拉列表框和水分是否“干燥性检验”、灰分是否“干燥性检验”和是否测试“挥发分”三个复选框。

      - 操作方法

下拉列表框：点击下拉列表框右边的“▼”选择正确的项目即可。

复选框：点击复选框右边的“□”打上对号表示选中，否则表示未选中。

      - 测试物质

有测试煤、测试焦碳、测试其他可供选择。

      - 水分测试方法

有经典水分（烘干时间1.5小时）、快速水分（烘干时间1小时）、自定义水分（时间、温度用户设置，方法见仪器测试）、不测试水分（不进行水分测试）。

      - 灰分测试方法

有经典慢灰（国标慢灰程序）、经典快灰（烘干时间40分钟）、自定义灰分（时间、温度用户设置，方法见仪器测试）、不测试灰分（不进行灰分测试）。

      - 挥发分

选择是否测试挥发分。

# 第六章 试验操作流程及说明

## 试验前的准备

- 准备好实验样品。

- 准备好坩埚（擦拭干净）。注：新坩埚必须灼烧后才能使用，否则造成结果有误

- 打开主机电源开关。

- 打开计算机上的“工业分析”程序（1、2 步骤不得颠到，否则程序有错误提示）。

## 称样过程

流程图中带“▲”的为需要操作员操作的步骤

## 水分实验过程

## 灰分实验过程

## 挥发分实验过程

## 水分＋灰分实验

## 水分＋挥发分＋灰分实验

## 水分实验

## 挥发分实验

## 灰分实验

# 第七章  开箱验收规则与搬运、贮存

## 开箱验收规则

开箱验收是本公司产品质量保证体系的重要组成部分，开箱验收请按以下规则进行：

1. 验收时，必须由双方业务人员共同进行。

2. 验收依据是产品购销合同（技术协议书）和产品装箱单。

3. 验收时，请认真检查和核对产品整机、附件的数量和质量状态，检查和核对随机文件、质量证明和售后服务资料的完整情况，以免影响仪器的安装、使用。

4. 开箱验收的书面记录经双方当事人签字为据。

5. 对于开箱验收存在的问题，用户应在开箱后一周内及时通知我公司销售部，本公司将依据书面记录及时进行妥善处理。

## 搬运与贮存的规定

1. 用户在搬运本产品时，应采用抬运或用周转车运输的方式。

2. 将本产品搬运至异地装置时，不允许倒置、摔磕，注意保护产品。

3. 贮存环境条件：

温度范围：0℃～40℃；

相对湿度：≤85％。

贮存环境不应有强蚀气体、强电磁设备和强永久磁场，且通风良好。

# 第八章 产品成套性与开箱验收

## 成套性

HKGF-3000型红外快速煤质分析仪产品在交验及包装时，严格控制整机的产品质量和成套性，按装箱单装箱、检验、包装。

## 开箱验收

用户在收到本公司发运的HKGF-3000型红外快速煤质分析仪产品后应按开箱验收规则和装箱单进行开箱验收，并出具书面记录一式二份，经双方当事人签字后一份返回本公司。

配置清单

| 名称 | 数量/单位 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 称样圆盘 | 1个 |
| 计算机，打印机（自配） | 1套 |
| 坩埚（带盖） | 20个 |
| 坩埚钳 | 1把 |
| 氧气表 | 1块 |
| 氮气表 | 1块 |
| 说明书 | 1份 |
| 合格证 | 1张 |

# Text boxes

▲点击“开始实验”

仪器自动称取第一个坩埚的质量，移动到第二个坩埚位置

仪器提示输入样品编号，选择操作（确认、移位、结束称样）

▲输入编号，点击“确认”　　　　点击“移位”　　　　　　　点击“结束称样”

称空坩埚质量

提示加入样品

▲加入样品，放好坩埚，点击“确认”

称样品质量，　多或少　样品质量合适

称样结束

移位

判定是否称完坩埚　否　是

提示样多或少

▲添加或减少样品，放好坩埚，点击“确认”

按照设定的时间、温度烘干样品

烘干时间到

判断干燥性检验

检验烘干　时间到

水分实验结束

称样品质量计算水分

称样品质量计算水分

判断是否全部烘干　　否 　 是

按照设定的时间、温度灼烧样品

灼烧时间到

判断干燥性检验

检验烘干　时间到

灰分实验结束

称样品质量计算灰分

称样品质量计算灰分

判断是否灼烧完  　　否 　 是

按照设定的时间、温度灼烧样品

挥发分实验结束

等待坩埚降温

称样品质量计算挥发分

▲按照程序提示给坩埚加盖

▲按照程序提示将坩埚盖去掉

称　　样　　过　　程

水分实验过程

▲点击“确认”

仪器自动合盖

灰分实验过程

结束

称　　样　　过　　程

水分实验过程

▲点击“确认”

仪器自动合盖

灰分实验过程

结束

挥发分实验过程

称　　样　　过　　程

水分实验过程

▲点击“确认”

仪器自动合盖

结束

称　　样　　过　　程

灰分实验过程

▲点击“确认”

仪器自动合盖

结束

称　　样　　过　　程

灰分实验过程

▲点击“确认”

仪器自动合盖

结束