JYD-650L超声波细胞粉碎机

产品概述：

JYD-L系列超声波细胞粉碎机是JYD系列的高端产品，新增了定时控制功能、组合程序功能和超声波输出功率自动限定功能，采用了宽大的中文显示液晶屏和国内外流行的立式结构，设计了电脑通讯的RS-232C标准接口。装入了故障自检软件包和特定状态设置功能，用户可方便地进行各种工作状态操作，使超声波细胞粉碎机功能更全、使用更方便，性能更可靠。

来自德国先进技术、国内超声波细胞粉碎机升级换代产品

JYD-L系列超声波细胞粉碎机具有如下功能与特点：

预定工作程序：

可预先设置十套常规工作程序和一套组合程序，P0-P4为计数方式工作程序，P5-P9为定时方式工作程序，Pn为组合程序；组合程序最多可以由十套常规程序组成，可以选择循环或不循环工作模式。

超声波输出功率自动限定：

可在设定的窗口时间内，通过功率检测，采样到最大功率限定值，当超声输出时，如果超声功率超过限定功率值时，则自动进行功率限定调整，确保在长时间运行时超声功率不会越打越大。

锁相环频率自动跟踪：

具有锁相环频率自动跟踪功能。频率自动跟踪范围：20-25KHz。

工作状态自动检测与报警：

可对机器故障进行自动检测并报警，超温自动保护及报警。

计算机数据采集与通讯：

自带通讯程序。可通过标准RS-232C接口与计算机联机进行远程数据采集和监控。

产品的主要部件有超声波发生器、换能器组件。

1 超声波发生器：

工作原理：本机采用了单片机控制技术和锁相环频率自动跟踪，通过简单的键盘操作即可设置数据和控制工作状态。功率放大器与换能器的振荡频率经相位取样使锁相环实现频率自动跟踪。功率检测和温度测量电路使单片机实现超声波发射功率超限自动调整和超温保护及报警功能。

2 换能器组件：

换能器组件主要由换能器和变幅杆组成。

3隔音箱：

可以有效地的降低工作过程中的所发出的噪音，保持实验室安静。

4.超声波发生器与变幅杆选配参考表：

| 超声波功率（W） | 150 | 250 | 650 | 900 | 1200 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变幅杆φ(mm) | 2,3,6 | 3,6,8 | 6,8,10 | 8,10,15 | 10,15,20 | 15,20,25 |
| 破碎容量 (ml) | 0.5-100 | 0.5-200 | 0.5-500 | 0.5-600 | 50-1000 | 550-1200 |

2 性能参数一览表：

| 型号 | 功率W | 随机变幅杆Φ | 可选配变幅杆Φ | 破碎容量ML | 占空比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JYD-150L | 150 | 6 | 2，3，6，8 | 0.5-100 | 0.1-99.9 |
| JYD-250L | 250 | 6 | 2，3，6，8，10 | 0.5-200 | 0.1-99.9 |
| JYD-650L | 650 | 6或8 | 2，3，6，8，10，15 | 0.5-500 | 0.1-99.9 |
| JYD-900L | 900 | 10 | 2，3，6，8，15，20 | 0.5-600 | 0.1-99.9 |
| JYD-1200L | 1200 | 15或20 | 10，15，20,25 | 50-1000 | 0.1-99.9 |
| JYD-1800L | 1800 | 25 | 15，20,25 | 550-1200 | 0.1-99.9 |