混凝土碳化试验箱

使 用 说 明 书

目  录

碳化箱参考图片………………………………………………1

一、概述………………………………………………………1

二、主要技术参数……………………………………………1

三、主要结构及工作原理……………………………………2

四、安装………………………………………………………3

五、实验操作…………………………………………………3

六、附件………………………………………………………5

七、关于数智意隆……………………………………………5

八、技术支持及联系方式……………………………………6

第六页

b、输入设置：此项包括对温度、湿度、二氧化碳的输入上/下限和显示上/下限进行设置,用户可根据自己需求进行设置,按Up/Down选择需要设置的选项，按Enter进入，进入之后按Left/Right进行选择，按Up/Down对数字进行调整。然后按Enter确认，Esc键不进行修改并返回上一级菜单。(注上限值必须大于下限值)

c、工厂设置：恢复出厂时的默认设置。

（注：Shift是对数字输入选择开关，Shift关只能输入1—4，Shift开可输入5—9）

注意：

1、在打开CO2 气瓶阀时请关闭调压器阀门即调压器阀门应为拧松状态。

2、使用前必须详细阅读使用说明书，并按说明书要求步骤进行。

3、如室内长时间有人，请必需打开门窗保持通风状态。

六、附件:

设备清单:

二氧化碳减压阀：1只

气管：3米

净水桶：1个

挂壁式水桶座：1个

说明书：1份

保修卡及合格证：1份

常见故障及排除

请浏览公司网站留言板，也可对本机的故障及系统设计缺陷提出您宝贵的意见。

我们的主要产品：混凝土碳化试验箱、混凝土快速冻融试验机、混凝土氯离子电通量测试仪、人工模拟环境试验室控制仪、大体积测温仪等等。

其它服务项目：代理和销售其它知名厂商的各类仪器仪表。试验室整体方案设计、试验室装修

八、技术支持及联系方式

～5～

如您对我公司产品存在技术方面的问题，请您直接与我公司技术服务部联系。

特别注意：出厂时已全部按照碳化试验的要求设置好，请用户不要轻易设置

I．按键说明

设定键—Enter

取消键—Esc

上调键—Up

下调键—Down

功能选择键—Left（左）/Right（右）

II．参数设定如下:

（1）开机窗口显示LOG界面，按任意键进入界面显示，然后按ESC进入操作界面。密码：（111111）

（2）操作界面显示：1.显示数据、2.用户设置、3.系统设置，可按Up/Down键进行选择，然后按Enter进入。

（3）显示数据：显示工作状态的温度和湿度(用户对此项不可以设置)。按Enter进入显示状态观察工作环境的温度和湿度，按Esc键退出。

（4）用户设置：此项可根据用户的需要进行设置，按Left/Right可进行各项选择，按Up/Down可调整数字（Up调大、Down调小）。然后按Enter键确认，ESC键退出不对设置做调整。

（5）系统设置：输入密码后按Enter键可对系统进行设置，此项包括时间设置、输入设置以及回复出厂设置。按Up/Down键选择，按Enter进入，Esc键取消。

a、时间设置：可对时间进行更改，按Left/Right进行选择，按Up/Down对数字进行调整。设置完成按Enter确认，按Esc退出，不

进行时间的更改。

～4～

一、概述

混凝土碳化试验箱是进行混凝土碳化试验的专用设备。产品符合GBJ82-85《水泥长期耐久性试验》中碳化试验设备的要求，产品采用中文液晶显示，操作简单，全程自动控制，性能完善。

二、主要技术参数

1、控制温度：

5-30℃±0.5℃可调；分辨率：±0.1℃；

均匀性≦2℃，精度：0.5℃。

2、控制湿度：

20-98%±2%可调；分辨率：±0.5%；

均匀性≦2%，精度：2%。

3、CO2 浓度：

0-98%±1%可调；分辨率：±0.1%；均匀性≦2%，精度：0.5%。

4、加热功率：500W；制冷功率：250W；加湿功率：30W；

5、电源：220V；50±1HZ

CCB-70F 型：

外形尺寸：1200×600×1850mm

（内腔不锈钢胆：1100×460×1200mm双层玻璃保温门）。

CCB-70W型：

外形尺寸：700×700×2450mm

（内腔压花铝：600×600×2000mm双门顶开式）。

CCB-70J 型：

外形尺寸：626×603×1910mm

（内腔压花铝：510×510×1300mm单门经济型）。

温度传感器

该型的温度传感器采用18B20温度传感器，也是目前所使用的电子温度传感器中普遍使用的传感器类型，具有精度高，线性好等特点。技术已相当成熟在此也不再多做介绍。

～1～

湿度传感器

该传感器采用美国进口，电阻式湿敏传感器。它的原理是在空气中的水分子通过渗入一层水分子亲和膜进入电阻，从而影响电阻的系数，然后转换成电信号来测量空气中的湿度，所以该传感器相对敏感，响应速度快，而无需特殊保养等特点，传感器还有自动保护功能，即使直接浸入水中或结露也不会损坏传感器，只要环境恢复30 秒后即可自行恢复。

二氧化碳传感器原理

由于该型二氧化碳传感器采用进口红外线敏感式传感器，它是通过发射一定频率的红外线，而此频率的红外线很容易给二氧化碳气体所吸收，再根据反射回来的强度叛定二氧化碳的浓度。同时该传感器还可以通过自动检测功能检测传感器是否因其它原因造成的数据偏移，如开机时它会发射几种不同频率的红外线，来测得反射回来的红外线是否存在物理损耗。然后决定是否需要进行软件补偿。因此相对稳定。无特殊情况一般无需校正。从而免去了昂贵的标定用二氧化碳气体。

三、主要结构及工作原理

碳化试验箱为一个密闭的箱体，试件放置在箱体内隔板上，然后通过微电脑控制按设定的温度相对湿度。CO2 浓度进行自动控制，以保证箱内恒温、恒湿、CO2浓度恒定。碳化试验箱主要由箱体、温、湿度、二氧化碳浓度一体化控制系统等组成。箱体的外箱板采用冷轧钢板，内胆采用优质不锈钢板，保温层采用聚氨酯整体发泡制成。搁板采用镀塑钢丝。具有良好的保温性，密封性，耐腐蚀性能。

控温系统

当传感器测得箱内的温度低于控制值下限时，控制仪发出指令，加热元件开始工作（反之，温度高于控制值上限时，控制仪发出指令压缩机工作），当箱内温度达到温度控制值时，加热元件或压缩机停止工作，从而达到箱内温度恒定的目的。

控湿系统

采用蒸发吸湿式去湿，当箱体内温度高于控制值上限时，湿度控制仪表输出信号指令工作，达到上限控制值内回差时自动停止工作。当箱内湿度低于控制值下限时，控制仪输出指令，加湿器开启喷湿。湿度达到期下限控制值内回差时自动停止。

～2～

（注：加湿器内请加注蒸馏水，以确保传感器的工作寿命。）

二氧化碳控制系统

二氧化碳传感器测得箱内气体浓度转换成对应的电信号，通过控制仪分析判断。输出控制信号给气路系统执行元件，以控制二氧化碳气体的供给系统的开启或关闭。

四、安装

箱体应置于通风、干燥、平整、无腐蚀介质的环境中使用。箱体放置应水平、稳定。试验箱所用电源为220V（AC）。电源建议采用稳压电源及专用电源，接线应左“零”右“相”并接好接地。标准气瓶及工业用CO2 气瓶气管从控制面板底下气管入口处与相对应气路进气孔接头连接（用力插入接头即可，不能有漏气现象）。

五、试验操作

试件按要求摆放在箱体内隔板上，并紧闭箱门。

注水注意：第一次使用需要在水桶座上注半箱水，然后把装满蒸馏水的水桶放上去放正。为保证传感器寿命请务必使用蒸馏水。机器工作时请及时加水。

实验时，打开工业用CO2 气瓶阀，使出口压力达到0.01Mpa。请经常注意压力表，使压力表保持在0.01Mpa.（压力表压力不要超过0.1Mpa,否则压力表会结冰。）

水箱加水操作方法：

为保证传感器的使用寿命，本试验箱加水必须使用纯净水。（可直接买桶装饮用纯净水。）水流保持正常后，系统会自动控制加水，

只需在水用完前更换水桶。

调试与操作

本机采用的是全自动控制方式，所控制的各参数完全在GBJ82-85 标准的要求范围

～3～

之内，整个运行过程为全自动控制。