## 流速仪的类型

通常，将流速仪按其转动部件的型式进行分类，即水平轴式的旋桨流速仪和垂直轴式的旋杯流速仪。

1. 旋桨流速仪

由几个平直的或成角度的旋叶均匀地固定在轮轴的周界而构成，或者由两个或多个螺旋叶片围绕在轮轴(译注：桨柱)周围而构成。放入水中，它将围绕水平轴旋转。

2.旋杯流速仪

旋杯流速仪的转子由园锥形旋杯或弯曲的旋叶均匀地分布在旋盘或轮轴的周界上而构成，放在液流中它就转动。此转子通常安装在垂直轴上。

## 流速仪的使用限制

除非有其它说明，流速仪应能用于含有泥沙的水和咸水中。

流速仪应只能使用于与检定时性质类似的水中。如果水质有明显不同，流速仪应在和应用时水质类似的水中进行再检定。

流速仪的转子被水流驱动时，它以一个角速度转动，在制造商或者检定实验室说明的流速检定范围内，此角速度与流速有已知的关系。应用的悬挂系统应该符合制造商的说明。

流速仪应该迅速而稳定地响应流速的变化。制造商应说明预期的响应速度。

制造商应说明流速仪能承受的最大静水压力。

对带有油润滑轴承的流速仪，制造商应提供在应用中对温度限制的信息。

## 流速仪的校准(检定)

1. 概述

为了从常规流速仪的转子转动来确定河流流速，必须经验性地建立转子的角速度和推动转子转动的水流速度之间的关系。这样经验性地建立关系称为流速仪的校准(检定)。检定结果以检定表的形式提供。另外，可以提供联同检定公式(组)的检定曲线。

流速仪的检定结果通常是在流速仪的制造适用和检定范围内有效，并要用于与检定时所用液体类似的液流中。如果同一类型的流速仪有足够有效的更高速度的检定数据，可以延伸应用到更高流速，但要认可较高的不确定性。

要注意，由于液体密度和粘度的变化，检定结果可能变化。

2. 检定应遵从的规定

新流速仪的检定和旧流速仪的再检定应在被认可的检定实验室内按标准进行。

3. 最小响应速度

转子式流速仪的最小响应速度(也称起转速，或失速度。)(译注：不正常转动的速度界限。)被定义为：检定时流速仪的转子能够以连续均匀的角速度转动的最小流速。检定实验室测出此速度。流速仪的响应速度愈低，很可靠测得的流速就愈低。然而测量最小响应速度的不确定性很高。所以，流速仪应用于现场的河流流速应大于最小响应速度的二倍。

4. 检定表

对新流速仪，制造商应提供检定实验室由检定得到的流速仪检定表。检定表的形式应适合于应用中的测量技术。它也应说明检定公式(组)和下述信息：

a )检定实验室的名称和地址;

b )检定日期;

c )检定工号;

e )流速仪型号;

f )旋杯流速仪的旋转时间;

## 流速仪测流的一般要求

一、河床条件对测流的要求

1.河床冲淤变化不大的测站，当一次测流过程水位涨落急剧使得测次分布不能满足要求时，可采用连续测流法。

2.使用缆道测流的测站，在缆道正式停用之前.应讲行比测率定。

3.河床比较稳定，垂线上的水位与垂线平均流速关系稳定的测站，当水位暴涨暴落，使得一次测流过程中的水位涨落差可能超过流速仪法测流应具备条件的要求时，可采用分线测流法。

二、采用流速仪法测流应具备的条件

1.断面内大多数测点的流速不超过流速仪的测速范围，在特殊情况下超出了适用范围时，应在资料中说明:当高流速超出仪器测速范围30%时，应在使用后将仪器封存，重新检定。

2.在一次铡流的起止时间为，涨落差不应大干平均水深的10%:较小而涨落急剧的河流，一次测流中的水位涨落差不应大子平均水深的20%.

3.流经测流断面的漂浮物不致频繁影响流速仪正常运转。

4.垂线水深不应小于流速仪用一点法测速的必要水深.