液体涡轮流量计的安装方式—迪川仪表流量计

涡轮流量计作为叶轮式流量计的主要品种，由传感器和转换显示仪表组成，被广泛应用于测量封闭管道中的液体，但液体必须是与不锈钢、硬质合金不起腐蚀作用，且介质中没有纤维以及颗粒等杂质。以下就来讲讲涡轮流量计的一些安装方式注意点。
涡轮流量计的安装有法兰连接、螺纹连接及夹装式三种方式。安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致，且上游直管段应大于等于20倍管径，下游直管段大于等于5倍管径。
仪表的传感器应远离外界磁场，如不能避免，应采取必要的措施。为了检修时不至于影响液体的正常输送，应在传感器两端的直管段外安装旁通管道。传感器露天安装时，要做好防水处理。传感器与显示仪表的接线，应根据放大器的电源来选择接线方式。
液体涡轮流量传感器可水平、垂直安装，垂时流体方向必须向上。液体应充满管道，不得有气泡。安装时，液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。直管段内壁应光滑清洁，无凹痕、积垢和起皮等缺陷。
作为流量测量的一种理想仪表，涡轮流量计在业界获得了广泛的应用，正确的安装方式是保证仪表正常运作的前提条件，为日后的保养维修提供便利，也能让仪表的寿命更长久。