涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计，广泛应用于过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气、水和盐碱等。

本传感器解决了目前同类产品小流量信号难以处理，流量下限值偏高和测量范围较窄的问题。该传感器的流量下限和范围度指标，在国内外产品中处于领先水平，并且严格执行国家行业标准（ JB/T9249 — 1999 ）和计量检定规程（ JJG198 — 94 ），为当前的工业计量、能源管理和工程设计提供了一种符合我国专业水准的新型流量计量产品。

独具特点：

一、 完整的传感器通径，具有 10mm--500mm 的 20 种不同通径的传感器；

二、 可远距离传输流量信号，并能与计算机连网，实现集中管理。

一般特点：

1 、最小流量值低、流量范围大；

2 、结构简单，无运动磨损部件；

3 、测量精度高，阻力损失小；

4 、安装方便，维修简易。

技术指标：

1 、确度等级： 液体 1.0 级、气体 1.5 级（标准流量范围内）；

2 、公称压力： ① 通径 ≥ DN200mm 2.5MPa ；

② 通径 ≤ DN150mm 4.0MPa ；

③ 6.3 MPa ～ 25 MPa （协议定货）；

3 、被测介质温度： 40 ℃～ 200 ℃， 280 ℃， 350 ℃；

4 、压力损失： 阻力系数 Cd ≤ 2.4 ；

5 、重复性误差 % ： ≤ 1/3 准确度等级值；

6 、流量范围： 8 ： 1 ～ 40 ： 1

7 、供电电源： 12 ～ 24VDC ；

8 、输出信号： ① 电压脉冲：低电平 ≤ 0.5V ，高电平 ≥ 5V ；

② 标准电流： 0 ～ 10 mA 、 4 ～ 20 mA DC ；

③ 标准电压： 0 ～ 5 V 、 1 ～ 5 V

涡街流量计参比流量范围

| 公称 通径 | 液体（m3/h） | 气体（m3/h） |
| --- | --- | --- |
|  | 标准范围 | 可测范围 | 标准范围 | 可测范围 |
| 20 | 1～8 | 0.4～10 | 5～60 |  |
| 25 | 1.5～12 | 0.6～16 | 10～120 |  |
| 32 | 2～20 | 1～25 | 16.6～200 | 10～200 |
| 40 | 2.5～30 | 1～40 | 25～300 | 16～300 |
| 50 | 3.3～50 | 1.5～60 | 41.6～500 | 24～500 |
| 65 | 5.3～80 | 2.5～100 | 66～800 | 40～800 |
| 80 | 8～120 | 4～160 | 100～1200 | 64～1200 |
| 100 | 13～200 | 6.25～250 | 166～2000 | 83～2000 |
| 125 | 20～300 | 10～400 | 250～3000 | 133～3000 |
| 150 | 26～400 | 15～600 | 333～4000 | 200～4500 |
| 200 | 53～800 | 25～1000 | 666～8000 | 333～8000 |
| 250 | 80～1200 | 40～1600 | 1000～12000 | 533～12000 |
| 300 | 106～1600 | 50～2000 | 1330～16000 | 666～18000 |
| 350 | 166-2500 | 75-3000 | 2080-25000 | 1000-25000 |
| 400 | 200-3000 | 100-4000 | 2500-30000 | 1330-30000 |
| 450 | 266-4000 | 125-5000 | 3330-40000 | 1660-40000 |
| 500 | 333-5000 | 150-6000 | 4160-50000 | 2000-50000 |

注：传感器出厂前逐台标定，扩展型增加最小流量点的标定数据。

系列涡街流量计型谱

涡街流量计的维护：

- 涡街流量传感器无有运动部件，正常使用情况下一般不需经常维护，但当被测量介质有结垢物时，应定期清洗内表面。清洗时应切实保护好旋涡发生体及检测探头，不得碰伤其表面、棱边等。

- 在未征得生产厂家同意的情况下，不得随意拆卸传感器各零部件，否则，责任自负。

检修后应将传感器放大器端盖旋紧，并仔细检查，不得留有杂物。

3、若传感器出现故障，应首先检查传感器供电是否正常，管内流动是否发生变化，一般故障参照表七，若故障无法排除，请与生产厂家联系解决。